Приложение №2 к извещению

Техническое задание на поставку медицинских изделий

для нужд ГАУЗ «Детский хоспис»

| № пп | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | Комплект двухлинейного подогреваемого дыхательного контура. Контур должен быть изготовлен из полиэтилена без содержания натурального каучукового латекса и поливинилхлорида. Для исключения выделения токсичных веществ при нагревании контура. Цветовая кодировка линий вдоха и выдоха: цвет линии вдоха – синий, цвет линии подключения к увлажнителю – синий, цвет линии выдоха - белый. Для предотвращения ошибок при подключении контура. Сопротивление потоку при скорости потока 2,5 л/мин без принажлежностей на линии вдоха не более 0,1 смH2O, на линии выдоха не более 0,05 смH2O; с принадлежностями на линии выдоха не более 0,05 смH2O. Для обеспечения эффективной вентиляции и исключения десинхронизации пациента и аппарата искусственной вентиляции легких. Максимальная скорость утечки газа в контуре должна составлять не более 30 мл/мин при давлении 60 смH2O. Для исключения возникновения дефицита газа в дыхательном контуре. Растяжимость контура с принадлежностями и без принадлежностей не более 1,5 мл/смH2O. Для уменьшения потери дыхательного объема при вентиляции под положительным давлением. Сжимаемый объем контура должен составлять не более 835 мл. Объем газа, сжимаемый во время вдоха в дыхательном контуре, во время выдоха расширяется и проходит через волюметр аппарата искусственной вентиляции легких, хотя и не достигает легких больного. Ошибка, вносимая сжимаемым объемом, имеет большое значение при вентиляции с использование высоких параметров давления и небольших минутных объемов. Максимальный срок эксплуатации контура не менее 7 дней. Для возможности длительной вентиляции одного пациента одним контуром. Общая длина линии вдоха не менее 150 см и не более 165 см: не менее 120 см - обогреваемая трубка, не менее 30 см – необогреваемый удлинитель. Для оптимального расположения контура между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом и исключения избыточного давления на интубационную трубку. Необогреваемый удлинитель необходим для исключения перегрева подаваемой газовой смеси при использовании в инкубаторе или в открытом реанимационном месте, так как в этих случаях происходит дополнительный нагрев контура. На обогреваемой части линии вдоха должен быть бесцветный адаптер для температурного датчика. Для контроля температуры подаваемой пациенту газовой смеси. Со стороны аппарата линия вдоха должна иметь жесткий неразделяемый пластиковый коннектор с разъемом типа “Клеверный лист”. Необходим для подключения адаптера провода нагрева и соединения с портом камеры увлажнителя. Внутри линии вдоха должна быть обогреваемая проволока, общей длиной не менее 3090 мм и не более 3110 мм, скрученная в двойную спираль длиной не менее 1545 мм и не более 1555 мм. Для равномерного нагрева газовой смеси, предотвращения образования конденсата и уменьшения сопротивления потоку. Длина линии выдоха не менее 150 см и не более 165 см. Для оптимального расположения контура между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом и исключения избыточного давления на интубационную трубку. На линии выдоха должен быть влагосборник. Для сбора конденсата, образующегося на линии выдоха. Длина линии соединения увлажнителя с аппаратом ИВЛ не менее 50 см и не более 80 см. Трубки меньшей длины не дотягиваются от аппарата искусственной вентиляции легких до увлажнителя, трубки большей длины изгибаются и провисают, нарушая потоковые характеристики. На дополнительной трубке должен быть порт для подачи N2O. Для возможности добавления к газовой смеси N2O при легочной гипертензии, респираторном дистресс синдроме и др. Со стороны пациента должен быть Y-образный коннектор с ротируемым шарнирным соединением и с клапаном для санации. Для исключения избыточного давления на интубационную трубку. Встроенный клапан для аспирации исключает нарушение герметичности контура при санации. Мертвое пространство Y-коннектора должно составлять не более 0,5 мл. Для исключения потерь газовой смеси, подаваемой пациентам.. В комплекте с контуром должна быть линия давления длиной не менее 1,5 м и не более 2 м с гибким переходником с внутренним диаметром 5 мм и адаптером с внутренним диаметром 2 мм. Переходник и адаптер необходимы для подключения линии давления к дыхательному контуру и к аппарату искусственной вентиляции легких. В комплекте с контуром должен быть адаптер порта давления 2,5 мм «мама»-3,3 мм «папа» общей длиной не менее 31,5 мм и не более 34,5 мм. Для подключения линии давления. В комплекте с контуром должно быть два адаптера 12 мм «папа»– 11 мм «папа» общей длиной не менее 31,5 мм и не более 34,5 мм. Для соединения дыхательного контура с аппаратом Dräger Babylog, имеющимся у Заказчика. В комплекте с контуром должно быть два адаптера 12 мм “Папа” – 8 мм “Мама”. Общая длина каждого адаптера должна составлять не менее 31 мм и не более 32 мм. Для проведения кислородотерапии и CPAP. Контур должен быть совместим с увлажнителем MR850. Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика | Шт | 57 |
| 2 | Клапан нереверсивный, одноразового использования | Дыхательный клапан нереверсивный Т-образный для включения в контур пациента. Дыхательный клапан нереверсивный Т-образный 22F-22М-22М. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Шт | 70 |
| 3 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | Дыхательный контур с 3-х ходовым экспираторным клапаном, реанимационный, детский. Для использования с аппаратом ИВЛ. Изготовлен из прозрачного, армированного с внешней стороны ПВХ, устойчивого к перегибу, гладкой внутренней поверхностью, D = 15 мм. Длина - 180 см. Гибкие коннекторы разъемом 22Flex со стороны пациента и аппарата. ПВХ-линия - 210 см, диаметром 3,2/6,4 мм на клапане выдоха, линия мониторинга давления 210 см диаметром 5/7,5 мм. | Шт | 38 |
| 4 | Мешок для дыхательного контура, многоразового использования | Мешки дыхательные резервные для ИВЛ с жестким коннектором 22F. Емкость 1 л, детский. Могут быть использованы с любым типом дыхательной аппаратуры. Не содержат латекса. | Шт | 12 |
| 5 | Тепло/влагообменник, одноразового использования (для ТСТ) | Тепловлагообменник "Искусственный нос" – легкий, компактный тепловлагообменник с портом ингаляции кислорода для однократного применения у трахеостомированных больных на самостоятельном дыхании. Наличие центрального порта позволяет проводить санацию трубки без удаления тепловлагообменника. Тепловлагообменник должен обеспечивать необходимое увлажнение и оптимальную температуру вдыхаемого воздуха, очистку от пыли, загрязнений и инфекций. Разработан для трахеостомированных пациентов со спонтанным дыханием. Камера для сбора гарантирует, что функциональность не будет нарушена при наличии мокроты. Дыхательный фильтр с ТВО, реанимационный, для трахеостомированных больных, универсальный. Устройство для сохранения тепло и влажности дыхательной смеси (тепловлагообменник - ТВО) для спонтанно дышащих трахеостомированных пациентов. Влажность дыхательной смеси после 24 часов использования - 28,5 mgH2O/л при дыхательном объеме 500 мл, согласно рекомендациям ISO 9360:1992 и потеря влаги при дыхательном объеме 500 мл - 10,5 mgH2O/л, согласно рекомендациям ISO 9360-1:2000. Сопротивление потока - 1,8 cmH2O на 60 л/мин, согласно рекомендациям ISO 9360-1:2000 и EN 13328-2:2002. Фильтр для всех категорий больных с весом выше 15 кг. Вес ТВО - 8,5 г. Объем - 16 мл, согласно рекомендациям ISO 9360-1:2000. Разъем для присоединения к пациенту 15F ISO, обеспечение доступа для санации трахеи и отбора проб трахеального секрета без ущерба функциональности. Порт для подачи кислорода. Стерильность проверена согласно рекомендациям EN 550 и ISO 11135. Инструкция на русском языке. | Шт | 9575 |
| 6 | Маска трахеостомическая, кислородная | Аэрозольная трахеостомическая маска не содержит фталаты. Маски легкие, эластомерный держатель "на барашке" обеспечивает удобство при установке маски и возможность быстрого снятия. Аэрозольные трахеостомические маски должны быть предназначены для подачи подготовленной газовой смеси (от распылителя, через клапан Вентури, просто увлажненного кислорода тп.) в зону дыхания пациента через трахеостомическую трубку. | Шт | 10 |
| 7 | Бактериальный фильтр, стерильный (для ИВЛ электростатический) | Фильтр электростатический для защиты пациента от возможного перекрестного заражения через наружный дыхательный контур или внутренний контур аппарата, от возможного заражения при длительной вентиляции из-за роста одноклеточных организмов в увлажнителях, медицинского персонала от риска заражения воздушно-капельным путем через вентиляционные выходы анестезиологической аппаратуры, аппарата ИВЛ от потенциального обсеменения микроорганизмами. Дыхательный объем - 150 - 1200 мл. Коннектор пациента - 22M/15F. Коннектор ИВЛ - 22F/15M. Эффективность фильтрации NaCl ≥ 98,096%. Эффективность бактериальной фильтрации ≥ 99,9999%. Эффективность вирусной фильтрации ≥ 99,9999%. Сопротивление потоку 30 литров/мин. – 0,8 см Н2О, 60 литров/мин – 2,1 см Н2О, 90 литров/мин. – 3,7 см Н2О. Внутренний объем - 92 мл. Масса - 47г. Стерильно. | Шт | 1775 |
| 8 | Бактериальный фильтр, стерильный (для ИВЛ механический) | Предназначеный для краткосрочной анестезии. Механический фильтр SMALL был успешно испытан для защиты от патогенных микроорганизмов, таких как вирус гепатита C, ВИЧ и микробактерий туберкулеза, а также на фильтрацию аллергических белков латекса и белков приона. Люер-порт для капнографии (CO2). Внутри корпуса механических фильтров находится многократно сложенная мембрана из гидрофобного материала, содержащего стеклянные микроволокна. Размер пор в среднем очень мал, что обеспечивает высокую эффективность в захвате частиц. Благодаря своим гидрофобным свойствам механические фильтры предотвращают проникновение жидкостей, чем уменьшают опасность попадания в систему выделений пациента и конденсата. Применение механических фильтров является предпочтительным, когда заранее известно или есть подозрение что пациент инфицирован, или, когда предполагают значительное образование конденсата. Использование дыхательных фильтров защищает аппарат искусственной вентиляции легких, сокращает расходы связанные с ремонтом и увеличивает срок эксплуатации оборудования. Производитель: Ковидиен Ллс (США). Фильтр дыхательный вирусобактериальный для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала, с СО2-портом с разъемом Луер Локк закрытым крышечкой, с разъемами 22M/15F со стороны пациента и 22F/15M со стороны дыхательного контура. Тип фильтрации - механический, эффективность вирусной и бактериальной фильтрации - не менее 99,999%, эффективность фильтрации хлоридом натрия более 99,5%, эффективность защиты от микобактерии туберкулеза, вируса гепатита С и вируса иммунодефицита человека не менее 100%. Длительность использования не менее 24 часа, диапазон использования с дыхательным объемом 150 - 1200 мл., вес - 24 гр., сопротивление потоку не более 2,8 см Н2О при 60 л/мин и менее 1,5 см Н2О при 30 л/мин. Компрессионный объем менее 50 мл. Площадь фильтрации более 300 квадратных см. Материал фильтрирующей мембраны гидрофобный. Стерильно упакованный. Инструкция на русском языке. | Шт | 125 |
| 9 | Маска лицевая аэрозольная, реверсивная | Кислородная маска используется во время транспортировки пациента, в раннем послеоперационном периоде или в экстренных ситуациях до выбора дальнейшего способа респираторной поддержки, а также для длительной кислородной терапии, наряду с назальными канюлями. При использовании стандартных кислородных масок, дыхательная смесь в той или иной степени способна смешиваться с окружающим воздухом. Размер S. Материал изготовления имплантационный нетоксичный поливинилхлорид.Прозрачный цвет, позволяет наблюдать за дыханием пациента. Удобно крепится на голове эластичной лентой.; Края закруглены в целях повышения комфорта пользователя. В области переносицы предусмотрена гибкая пластина. На обеих сторонах маски присутствует дополнительная перфорация. Маска может соединяться с кислородным концентратором, ингалятором или иным совместимым прибором для физиотерапии за счёт входящей в комплектацию длинной и износостойкой трубки. | Шт | 18 |
| 10 | Камера увлажнения воздуха для линии вдоха, одноразового использования | Камеры увлажнения одноразовые. Предназначены для использования с одноразовыми контурами, как взрослыми так и с неонатальными. Входят в состав многих одноразовых контуров (особенно неонатальных). Камера должна быть снабжена линией для присоединения к ёмкости (бутылке) с водой. Система автозаполнения поддерживает необходимый уровень воды в камере и не требует постоянного контроля персонала. | Шт | 20 |
| 11 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода | Канюля назальная кислородная. Должна применяться для длительной и кратковременной оксигенации легких. Изделие одноразового использования. Должны быть атравматичные термопластичные форсунки. Упаковка индивидуальная, стерильная, обеспечивает сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Срок годности не менее 5 лет. | Шт | 170 |
| 12 | Трубка для подачи кислорода | Кислородные трубки используются для обеспечения потока кислородной смеси от источника кислорода к пациенту. Такие трубки изготовлены из ПВХ без использования латекса, фталатов и бисфенолов. Одним коннектором присоединяются к источнику кислорода, другим - к небулайзеру или коннектору кислородной маски. Просвет трубок имеет звездчатое сечение (No-Crush), что снижает вероятность нарушения или прекращения подачи кислорода. | Шт | 80 |
| 13 | Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования без манжеты | Назначение: для детей с трахеостомой Материал: термопластичный ПВХ с мягкой поверхностью Принимает форму дыхательных путей от воздействия тепла тела – соответствие Тонкий, компактный – соответствие Канюли устанавливаются просто и полностью безопасно – соответствие Гибкий и мягкий фланец не раздражает кожу и повторяет рельеф шейного отдела – соответствие Упаковка: стерильная индивидуальная Внутренний диаметр: не менее 3,5 мм Внешний диаметр: не менее 9,0 мм Фланец имеет выемку для того, чтобы фиксатор ленты или держатель трубки вставлялся легко, без контакта с кожей пациента. Трахеостомические трубки должны поставляться стерильными в индивидуальной упаковке. | Шт | 140 |
| 14 | Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования с манжетой | Назначение: для детей с трахеостомой Материал: термопластичный ПВХ с мягкой поверхностью Принимает форму дыхательных путей от воздействия тепла тела – соответствие Тонкий, компактный – соответствие Канюли устанавливаются просто и полностью безопасно – соответствие Гибкий и мягкий фланец не раздражает кожу и повторяет рельеф шейного отдела – соответствие Упаковка: стерильная индивидуальная Внутренний диаметр: не менее 3,5 мм Внешний диаметр: не менее 9,0 мм Фланец имеет выемку для того, чтобы фиксатор ленты или держатель трубки вставлялся легко, без контакта с кожей пациента. Трахеостомические трубки должны поставляться стерильными в индивидуальной упаковке. Манжета: наличие. | Шт | 60 |
| 15 | Клапан голосовой для трахеостомической трубки | Голосовой клапан для фенестрированной трахеостомической трубк – устройство, с помощью которого обеспечивается вдох и выдох при ношении трахеостомической трубки. Благодаря клапану пациенты могут разговаривать, не закрывая пальцем отверстие в шее. Вдох происходит через трахеостомическую трубку, а выдох – в сторону голосовой щели. Соединение на голосовом клапане стандартное – 15 мм. "Голосовой клапан" для трахеостомы. Уникальное устройство, обеспечивающее вдох через трахеостомическую трубку, а выдох в сторону голосой голосовой щели. Основой устройства служит лепестковый клапан, который обеспечивает бесшумную и надежную работу. В случае кашля лепестки выворачиваются наружу во время приступа, не препятствуя дальнейшему нарастанию давления в легочных путях. Клапан имеет косметическую крышку и насадку для подачи кислорода. | Шт | 35 |
| 16 | Фиксатор трахеостомической трубки на шее пациента, одноразового использования | Назначение: для фиксации трахеостомической трубки Широкая, мягкая, абсорбирующая и “дышащая” шейная часть – соответствие Вспененный материал внутри повязки помещен в бесшовный текстильный чехол из натуральных материалов – соответствие Фиксация к фланцу трахеостомической трубки: "липучка" Простая установка и регулировка – соответствие Фиксатор: позволяет избежать боли и дискомфорта, в отличие от тонких полосок из хлопка Тесемки фиксатора оборачиваются вокруг шеи и закрепляются с помощью застежки на липучке – соответствие Диаметр: не менее 135-350 мм | Шт | 1030 |
| 17 | Перчатки смотровые виниловые, неопудренные | Виниловые перчатки медицинские неопудренные - предназначены также, как и латексные медицинские перчатки для защиты пациента и медицинского персонала от взаимного заражения при проведении медицинских осмотров, процедур, исследований и при работе с зараженными материалами. Состав виниловых перчаток: Виниловые перчатки состоят из: 100% синтетического пластифицированного ПВХ (поливинилхлорид), 100% poly vinyl chloride (PVC) дающий растяжимость по длине до 350%, Внутренняя поверхность перчатки обработана полиуретановым покрытием - для облегчения надевания (неопудренная перчатка). Перчатки из винила не содержит латекс натурального каучука, не содержат DOP/DEHP (диоктилфталат / диэтигексилфталат). Медицинские виниловые перчатки используются в основном там - где существует опасность аллергии на натуральный латекс (латексные перчатки). Они устойчивы к воздействию масел и имеют широкий диапазон применения: Приемный покой: при осмотре больных тонкие виниловые перчатки сохраняют тепло и чувствительность рук медицинского персонала. Отделение функциональной диагностики, ЭКГ- кабинет, УЗИ - кабинет, РЕНТГЕН - кабинет. Удобны пр уходе за больными, при работе в лаборатории, в салонах красоты и косметологических клиниках (маникюр, педикюр, окрашивание волос). Развлекательные центры где выдают специальную обувь: боулинг, картинг, ледовый каток. Незаменимы при некоторых видов производства: электроники, часовой завод, часовые мастерские, применяются в малярных и покрасочных работах, работах с пищевой продукцией в ветеринарии и т.д. | Пара | 7500 |
| 18 | Салфетка для дезинфекции медицинских изделий | Материал: влажный, обработанный. Назначение: для протирания поверхности медицинских изделий и оборудования с целью очищения и/или уничтожения вредоносных микроорганизмов или ингибирования их активности | Шт | 100 |
| 19 | Набор для энтерального питания, для младенцев | Набор стерильных изделий, который включает трубки и другие материалы, предназначенные для введения питательных жидкостей непосредственно в желудок, двенадцатиперстную кишку или тощую кишку взрослого пациента или ребенка (за исключением младенцев) за счет гравитации или с помощью помпы для энтерального питания. Это изделие для одноразового использования. Изделие представляет собой питательную трубку, устойчивую к слипанию и перегибам. На трубке располагается роликовый зажим и камера визуального контроля. На дистальном конце питательной трубки располагается коннектор ёлочка. На проксимальном конце питательной трубки располагается штырьковый коннектор с углом среза 45⁰. В трубку интегрирован, порт Луер с крышкой. Отсутствие латекса и фталатов в материале изделия. Маркировка индифидуальной упаковки изделия содержит информацию об отсутствии латекса и фталатов, производителе, стерильности, дате изготовления, сроке годности. | Шт | 260 |
| 20 | Трубка гастростомическая | Трубка диаметром от 12 до 30 (на усмотрение заказчика) Fr длиной 19,69 см для кормления через гастростому, с универсальным портом для введения питания и отдельным портом для введения лекарств. Внешний удерживающий диск обеспечивает надежную фиксацию трубки и не препятствует доступу воздуха к коже вокруг стомы, что способствует оптимальному заживлению. Диск мягкий и перемещается вдоль трубки. Диаметр диска 3,18 см, толщина не менее 1,3 см. Рентген-контрастная линия по всей длине трубки облегчает визуализацию. Сантиметровая разметка на протяжении трубки с шагом 1 см позволяет контролировать положение трубки в желудке. «Утопленный» атравматичный внутрижелудочный кончик трубки конической формы для снижения риска раздражения и кровотечения, с раздувающимся силиконовым баллоном объемом 3-5 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки. Баллон, удерживающий трубку, накачивается и спускается посредством клапана с помощью медицинского шприца типа Люэр через отдельный порт. Материал - медицинский силикон, не содержащий латекс и диэтилгексилфталат. Стерилизовано гамма-излучением. Метод наложения: первичная прямая пункционная установка специальным набором либо замена уже имеющейся гастростомической трубки того же размера (без помощи эндоскопа). | Шт | 39 |
| 21 | Набор удлинителей MIC-KEY* с прямоугольным разъемом SECUR-LOK* и Y-образным адаптером | Предназначен для введения питательной смеси и лекарственных препаратов. Представляет собой трубку длиной 30,5 см (12 дюймов), на одном конце которой имеются два порта (для раздельного введения питания и лекарств), а на другом - расположенный под прямым углом разъем для подсоединения к низкопрофильной трубке MIC-KEY. Порт для введения питательной смеси соосен с трубкой; порт для введения лекарственных препаратов располагается под углом и открывается в общий канал. Оба порта имеют закрепленные крышечки-заглушки, которые в закрытом положении препятствуют вытеканию пищи и жидкости из трубки. Для дополнительной защиты от протекания удлинительный набор оснащен зажимом, который свободно перемещается вдоль трубки и фиксируется в нужном положении. Кормление и введение лекарственных препаратов осуществляется после присоединения к низкопрофильной трубке MIC-KEY путем совмещения черной полоски удлинительного набора с черной полоской порта низкопрофильной трубки. Материалы: удлинительный набор и порты - поливинилхлорид (ПВХ), разъем для подсоединения к низкопрофильной трубке - акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), зажим - полипропилен. Не содержит натурального латекса и ДЭГФ. Нестерильно. Срок годности: 3 года. | Шт | 180 |
| 22 | Катетер аспирационной системы, общего назначения | Катетер аспирационный. Размер СН10. Наружний диаметр катетера не менее 3,15 и не более 3,45 мм. Наличие цветовой кодировки безрезьбового коннектера конической формы для соединения с хирургическим отсосом - для быстрого определения размера (указать цвет). Должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида и иметь атравматичный открытый кончик. Должно быть наличие не менее двух вспомогательных боковых отверстий для минимизации риска обтурации просвета катетера. Рентгенконтрастная полоска расположена по всей длине катетера - для улучшения визуализации. Поверхность катетера должна быть идеально гладкая, облегчающая введение. Вакуум-контроллер Y-образной формы - наличие. Катетер должен быть индивидуально упакован. Срок годности не менее 5 лет. | Шт | 62000 |
| 23 | Зонд назогастрального питания | Назогастральный зонд (питательный зонд) предназначен для осуществления энтерального питания пациентов, которые не могут самостоятельно принимать пищу, и введения им лекарственных средств. Зонд для энтерального питания подходит для назального введения, он вводится через рот или нос и по нему подается энтеральное питание. Зонд питательный назогастральный изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Материал является термопластичным и под воздействием температуры окружающих тканей смягчается. В стенку зонда по всей длине встроена рентгеноконтрастная линия. Особенное расположение боковых отверстий, которое значительно снижает риск развития «демпинг» - синдрома. При скручивании зонда назогастрального не перекрывается просвет. Коннектор типа Луер, адаптирован к использованию с автоматическими дозирующими устройствами. Оснащение коннектора герметично закрывающейся пробкой препятствует вытеканию жидкости и предотвращению заражения содержимого катетера. | Шт | 3700 |
| 24 | Шприц для введения лекарств перорально/энтерального питания, одноразового использования | Шприц предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей. Шприц состоит из – цилиндра, штока и поршня. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала до 50 мл (номинальная вместимость) с продолжением шкалы до 60 мл. Закрытая часть цилиндра снабжена присоединительным конусом для катетерной насадки. На внутренней поверхности цилиндра, с открытой части, цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению штока из цилиндра. Поршень имеет два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Детали шприца изготовлены из следующих материалов: цилиндр и шток – из полипропилена, поршень из медицинского компаунда. На цилиндре имеется маркировка – изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка – блистер. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая – оксидом этилена. | Шт | 15000 |
| 25 | Повязка раневая гидрогелевая, стерильная . Размер: 15*15 см. | атравматичная раневая повязка с антимикробным действием, обусловленным наличием неорганического антимикробного агента, состоящего из ионов серебра и цеолита. Повязка обеспечивает охлаждающий эффект, создает натуральную влажную среду за счёт наличия гидрогеля, содержащего 60% воды, и благоприятно воздействуя на процесс заживления раны. Гидрогелевый слой нанесён на бактерио-, вирусо- и водонепроницаемую полиуретановую плёнку. Пластичная и комфортная повязка легко принимает анатомический контур раны. Бережно накладывается и безболезненно снимается. Гидрогелевые частицы, входящие в состав повязки, при контакте с экссудатом поглощают его и образуют гель, создавая влажную среду для заживления раны. Стимулирует пролиферацию фибробластов. Неорганический антибактериальный агент, состоящий из ионов серебра и цеолита (HeiQ AGS-20), обеспечивает высокую антимикробную активность (до 7 дней). Благодаря оптимальной дозировке и технологии импрегнирования, ионы серебра не попадают в рану, а осуществляют антимикробное действие только на поверхности повязки, таким образом достигается контролируемое высвобождение серебра без риска аргирии. Не темнеет при взаимодействии с солнечным светом. Прозрачная основа позволяет контролировать состояние раны. Удаляется без остатка. При использовании требуется дополнительная фиксация. Размер: 15*15 см. | Шт | 12 |
| 26 | Повязка раневая гидрогелевая, стерильная, антибактериальная . Размер: 20*20 см. | Повязка раневая стерильная бактерицидная на полимерной основе гидрогелевая с ионами серебра– это атравматичная раневая повязка с антимикробным действием, обусловленным наличием неорганического антимикробного агента, состоящего из ионов серебра и цеолита. Повязка обеспечивает охлаждающий эффект, создает натуральную влажную среду за счёт наличия гидрогеля, содержащего 60% воды, и благоприятно воздействуя на процесс заживления раны. Гидрогелевый слой нанесён на бактерио-, вирусо- и водонепроницаемую полиуретановую плёнку. Пластичная и комфортная повязка легко принимает анатомический контур раны. Бережно накладывается и безболезненно снимается. Гидрогелевые частицы, входящие в состав повязки, при контакте с экссудатом поглощают его и образуют гель, создавая влажную среду для заживления раны. Стимулирует пролиферацию фибробластов. Неорганический антибактериальный агент, состоящий из ионов серебра и цеолита (HeiQ AGS-20), обеспечивает высокую антимикробную активность (до 7 дней). Благодаря оптимальной дозировке и технологии импрегнирования, ионы серебра не попадают в рану, а осуществляют антимикробное действие только на поверхности повязки, таким образом достигается контролируемое высвобождение серебра без риска аргирии. Не темнеет при взаимодействии с солнечным светом. Прозрачная основа позволяет контролировать состояние раны. Удаляется без остатка. При использовании требуется дополнительная фиксация. Размер: 20*20 см. | Шт | 20 |
| 27 | Повязка на рану неприлипающая, абсорбирующая, антибактериальная. Размер:10*10 см. | Назначение: для перевязки послеоперационных ран, для стерильной обработки ран. Размер:10*10 см. Основой бактерицидной повязки является впитывающая подушка, подушка пропитана антибактериальным раствором Бензалкония Хлорид в условиях промышленного производства. Бензалкония хлорид проявляет фунгицидную активность в отношении грибов и бактерицидную активность против некоторых грамотрицательных (синегнойная и кишечная палочка, клебсиелла, протей и другие) и грамположительных (включая стрептококки, стафилококки) микроорганизмов при циркуляции раневого эксудата. Таким образом, осуществляется очистка инфицированной раны и предотвращение инфицирования без применения лекарственных средств. Впитывающая способность подушки 850 гр/метр кв., слой подушки, контактирующий с раной, имеет атравматичную структуру и исключает вторичное травмирование раны при перевязке. Применяемые при изготовлении бактерицидной повязки материалы обеспечивают защиту раны в течение 24 часов, что соответствует современным методикам ухода за ранами, и обеспечивает комфорт пациента. Повязки стерилизуются радиационным способом, выпускаются в индивидуальной упаковке. | Шт | 12 |
| 28 | Повязка раневая неприлипающая, проницаемая, антибактериальная. Размер:9*15 см. | Назначение: для перевязки послеоперационных ран, для стерильной обработки ран. Размер: 9*15 см. Основой бактерицидной повязки является впитывающая подушка, подушка пропитана антибактериальным раствором Бензалкония Хлорид в условиях промышленного производства. Бензалкония хлорид проявляет фунгицидную активность в отношении грибов и бактерицидную активность против некоторых грамотрицательных (синегнойная и кишечная палочка, клебсиелла, протей и другие) и грамположительных (включая стрептококки, стафилококки) микроорганизмов при циркуляции раневого эксудата. Таким образом, осуществляется очистка инфицированной раны и предотвращение инфицирования без применения лекарственных средств. Впитывающая способность подушки 850 гр/метр кв., слой подушки, контактирующий с раной, имеет атравматичную структуру и исключает вторичное травмирование раны при перевязке. Применяемые при изготовлении бактерицидной повязки материалы обеспечивают защиту раны в течение 24 часов, что соответствует современным методикам ухода за ранами, и обеспечивает комфорт пациента. Повязки стерилизуются радиационным способом, выпускаются в индивидуальной упаковке. | Шт | 24 |
| 29 | Низкопрофильная гастростомическая трубка с удлинителем для питания MIC-KEY G | Трубка низкопрофильная гастростомическая питательная с рентгенонепроницаемым покрытием по всей длине, антирефлюксным клапаном, высоконадежной фиксацией крышки порта, с «утопленным» атравматичным внутрижелудочным концом трубки конической формы, с раздувающимся баллоном объемом 3 - 5 мл для фиксации на внутрижелудочном конце трубки, диаметром 12; 14; 16; 18; 20FR (на усмотрение заказчика), длиной от 0.8 до 5.0 см (на усмотрение заказчика) (+/-1%). Трубка должна позволять осуществлять постоянный доступ к желудку для проведения питания, декомпрессии желудка и введения лекарственных препаратов. Материал: медицинский силикон, не содержащий латекс и диэтилгексилфталат или эквивалент. Метод наложения: «пункционно». В набор входит: низкопрофильная трубка - 1 шт.; питательная трубка однопортовая для боллюсного питания 30.5 см (+/-1%) - 1 шт.; питательная трубка двухпортовая с Y образным конектором и клипсой для пережимания трубки 30,5 см (+/-1%) -1 шт.; шприц объемом не менее 6 мл - 1 шт.; шприц-катетер объемом не менее 35 мл -1 шт.;. марлевые прокладки – не менее 4 шт. Упаковка: стерильная. | Шт | 5 |

Инструкция по заполнению заявки.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Характеристики товара указаны в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)». В случае если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны следующие понятия и знаки: 1) «не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; 2) «не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; 3) «более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 4) «менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 5) «превышает/превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 6) «не превышает/не превышать» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; 7) «ниже», «меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 8) «свыше», «выше», «больше», «лучше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 9) «не хуже» – означает более установленного значения и включает крайнее минимальное значение. 10) «от... до... » – означает диапазон значений и включает крайние значения; 11) значение в виде интервала, указанного через тире – означает диапазон значений и включает крайние значения; 12) «не уже» – означает диапазон равно или больше установленного значения и включает минимальное значение; 13) «не шире» – означает диапазон равно или менее установленного значения и включает максимальное значение; 14) «<» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 15) «>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 16) «≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; 17) «≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей «не менее, не более, не менее и не более, менее, более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть, должна, не менее – не более, не ниже, не выше, от, до, превышает, превышать, не превышает, не превышать, ниже, меньше, свыше, выше, больше, лучше, не уже, уже, шире, не шире, либо (в любых словосочетаниях и падежах), <, >, ≥, ≤», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретную характеристику товара (товара предлагаемого к поставке или поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей «и/или», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать одно или несколько значений показателей. В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» значения показателей выделены курсивом или обозначены символом «*», то значения показателей конкретизации не подлежат, указываются в неизменном виде. В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей с символами «,», «:», «;», «/», «\», которые считаются обязательным перечислением без права выбора, то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать все значения показателей. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Характеристики товара указаны в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)». В случае если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны следующие понятия и знаки: 1) «не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; 2) «не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; 3) «более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 4) «менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 5) «превышает/превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 6) «не превышает/не превышать» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; 7) «ниже», «меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 8) «свыше», «выше», «больше», «лучше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 9) «не хуже» – означает более установленного значения и включает крайнее минимальное значение. 10) «от... до... » – означает диапазон значений и включает крайние значения; 11) значение в виде интервала, указанного через тире – означает диапазон значений и включает крайние значения; 12) «не уже» – означает диапазон равно или больше установленного значения и включает минимальное значение; 13) «не шире» – означает диапазон равно или менее установленного значения и включает максимальное значение; 14) «<» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 15) «>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 16) «≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; 17) «≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. В случае, если в указаны значения показателей «не менее, не более, не менее и не более, менее, более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть, должна, не менее – не более, не ниже, не выше, от, до, превышает, превышать, не превышает, не превышать, ниже, меньше, свыше, выше, больше, лучше, не уже, уже, шире, не шире, либо (в любых словосочетаниях и падежах), <, >, ≥, ≤», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретную характеристику товара (товара предлагаемого к поставке или поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В случае, если указаны значения показателей «и/или», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать одно или несколько значений показателей. В случае, если значения показателей выделены курсивом или обозначены символом «*», то значения показателей конкретизации не подлежат, указываются в неизменном виде. В случае, если указаны значения показателей с символами «,», «:», «;», «/», «\», которые считаются обязательным перечислением без права выбора, то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать все значения показателей.