## Лист1
II.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку изделий медицинского назначения
№ п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание (характеристики) объекта закупки* |  |  |  | Единица измерения | Количество | Наименование страны происхождения товара ****
|  | № п/п | Наименование показателя (неизменяемое)** | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)*** | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Рециркулятор 26.60.11.129 | 1.1 | Описание | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений |  | штука | 16
|  | 1.2 | Вес, кг |  | не менее 6 не более 6,3
|  | 1.3 | Размеры аппарата, мм |  | не менее 1200х175х145
|  | 1.4 | Питание: сеть переменного тока напряжением 220 В ±10%, Гц | 50
|  | 1.5 | Потребляемая мощность, ВА | 80
|  | 1.6 | Тип | закрытый
|  | 1.7 | Материал корпуса | Металл, поликарбонатная вставка
|  | 1.8 | Работа в присутствии людей | Разрешена
|  | 1.9 | Производительность, м³/ч |  | не менее 90
|  | 1.10 | Типы обрабатываемых помещений | I-V категории
|  | 1.10.1 | Объёмом помещений, м³ |  | не менее 75
|  | 1.11 | Время непрерывной работы, сутки |  | не более 7
|  | 1.12 | Облученность от источника УФ излучения на расстоянии 1 м (при снятом кожухе), Вт/м² |  | не менее 2
|  | 1.13 | Тип источника УФ излучения | ртутные лампы низкого давления 30 W, с длиной волны 253,7 Нм
|  | 1.13.1 | количество ламп, шт |  | не менее 2
|  | 1.14 | Полезный срок службы ламп, часов |  | не менее 9000
|  | 1.15 | Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типу/объема помещения | наличие
|  | 1.16 | Таймер наработки ламп | наличие
|  | 1.17 | Светодиодный индикатор нормального состояния изделия (зеленого цвета)/необходимости замены бактерицидных ламп (красного цвета) | наличие
|  | 1.18 | Функция включения по датчику присутствия людей в помещении | наличие
|  | 1.19 | Защитное исполнение корпуса, не пропускающее УФ излучение при работе. | наличие
|  | 1.20 | Уровень шума, дБ |  | не более 40
|  | 1.21 | Электробезопасность | I тип В по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
|  | 1.22 | Класс потенциального риска применения | 2а
|  | 1.23 | Крепление для расположения на стене | Наличие
2 | Весы электронные медицинские 26.60.12.122 | 2.1 | Класс точности весов по ГОСТ OIML R76-1-2011 | Средний |  | штука | 3
|  | 2.2 | Наибольший предел взвешивания, кг |  | не менее 200
|  | 2.3 | Наименьший предел взвешивания, кг |  | не более 0,2
|  | 2.4 | Дискретность отсчета и цена поверочного деления в интервалах взвешивания не более, г | 10 (в диапазоне от 0,2 кг до 30 кг вкл.); 20 (в диапазоне от 30 кг до 60 кг вкл.); 50 (в диапазоне от 60 кг до 200 кг вкл.).
|  | 2.5 | Количество отображаемых десятичных знаков | 5
|  | 2.6 | Предел допускаемой погрешности в интервалах взвешивания, г | От 0,2 до 5 кг вкл. ± 5 г Св. 5 до 20 кг вкл. ± 10 г Св. 20 до 30 кг вкл. ± 15 г Св. 30 до 40 кг вкл. ± 20 г Св. 40 до 60 кг вкл. ± 30 г Св. 60 до 100 кг вкл. ± 50 г Св. 100 до 200 кг вкл. ± 75 г
|  | 2.7 | Время измерения не более, с |  | не более 4
|  | 2.8 | Тип индикатора | Жидкокристаллический, 6-разрядный
|  | 2.9 | Подсветка индикатора | наличие
|  | 2.10 | Регулировочные ножки | наличие
|  | 2.11 | Ампула уровня | наличие
|  | 2.12 | Элементы управления (кнопки) установка нуля весов; выбор массы тары; вывод на индикацию разности результатов двух взвешиваний; запись в память результатов взвешивания. | наличие
|  | 2.13 | Элементы индикации: индикатор подключения сети; цифровой индикатор; индикатор установки нуля весов; индикатор «Работа с тарой»; индикатор разряда аккумулятора. | наличие
|  | 2.14 | Максимальное время работы от встроенного аккумулятора, час |  | не менее 56
|  | 2.15 | Габаритные размеры весов с прямоугольной стойкой
|  | 2.16.1 | Устройство индикации:
|  | 2.16.1.1 | длина, мм |  | не более 260
|  | 2.16.1.2 | ширина, мм |  | не более 105
|  | 2.16.1.3 | высота, мм |  | не более 55
|  | 2.16.2 | Весовая платформа:
|  | 2.16.2.1 | длина, мм |  | не более 520
|  | 2.16.2.2 | ширина, мм |  | не более 395
|  | 2.16.2.3 | высота, мм |  | не более 90
|  | 2.17 | Масса весов, кг |  | не более 12,5
|  | 2.18 | Электропитание весов: - через адаптер от сети переменного тока с частотой (50±2) Гц, В - от аккумулятора с выходным напряжением, В | наличие
|  | 2.19 | Потребляемая мощность, Вт |  | не более 6
3 | Светильник медицинский 27.40.39.110 | 3.1 | Назначение | для дополнительного освещения рабочего поля. Светильник может использоваться как дополнительный источник света при малоинвазивных операциях. |  | штука | 3
|  | 3.2 | Длина гибкой части , мм |  | не менее 882
|  | 3.3 | Вес, кг |  | не более 2,5
|  | 3.4 | Возможность использования светильника в качестве настольного или настенного варианта с помощью соответствующих креплений | наличие
|  | 3.5 | рукоять на голове светильника для точной фиксации заданного положения | наличие
|  | 3.6 | Кнопка вкл/выкл расположена на рукояти | наличие
|  | 3.7 | Отсутствие боковых отверстий на голове светильника | наличие
|  | 3.8 | Рефлекторная заменяемая ЛЭД лампа | наличие
|  | 3.9 | Угол излучения, ° | 24
|  | 3.10 | Освещенность на расстоянии 0,4м, Люкс |  | не менее 21000
|  | 3.11 | Длина рабочей (открытой) части сетевого шнура, м |  | не менее 3
|  | 3.12 | Напряжение сети ,В | 230
|  | 3.13 | Частота тока, Гц | 50
|  | 3.14 | Средний срок службы источника света, часов |  | не менее 50 000
|  | 3.15 | Крепление настенное для светильника для прочной и точной фиксации прибора на вертикальной поверхности, шт |  | не менее 3
4 | Кресло гинекологическое 32.50.50.190 | 1.1 | Назначение | для проведения гинекологических, урологических, проктологических процедур, кольпоскопии и других осмотров, процедур, операций и манипуляций. |  | штука | 1
|  | 1.2 | Материал изготовления основания кресла | стальная труба и листовой металл, сварное
|  | 1.3 | Основание кресла покрыто полимерно-порошковым покрытием | наличие
|  | 1.4 | Основание кресла установлено на 4 регулируемые по высоте опоры | наличие
|  | 1.5 | Механизм подъема кресла пантографический, со смещением в сторону врача при опускании кресла | наличие
|  | 1.6 | Регулировка высоты кресла электроприводом | наличие
|  | 1.7 | Регулировка угла наклона спинки кресла электроприводом | наличие
|  | 1.8 | Регулировка угла наклона спинки кресла электроприводом | наличие
|  | 1.9 | Защита электроприводов | наличие
|  | 1.10 | Все электроприводы закрыты защитными металлическими и пластиковыми кожухами | наличие
|  | 1.11 | Привод подъема кресла расположен в закрытом металлическом коробе пантографа исключающий свободный доступ к силовым токоведущим проводам | наличие
|  | 1.12 | Привод подъема спинки расположен в пластиковом защитном кожухе крышки спинки | наличие
|  | 1.13 | Привод подъема сиденья расположен в тазовой секции кресла и защищен пластиковым кожухом | наличие
|  | 1.14 | Режим работы электроприводов | Продолжительность включения: максимум 10% или 2 минуты непрерывного использования, затем 18 минут не используется.
|  | 1.15 | Уровень шума работы электроприводов, Дб |  | не более 50
|  | 1.16 | Ножная педаль управления с 2-мя запрограммированными положениями («0» положение и положение «Тренделенбурга») | наличие
|  | 1.17 | Минимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции, мм | 600 мм ± 10
|  | 1.18 | Максимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции, мм | 1000 мм ± 10
|  | 1.19 | Длина ложа кресла в разложенном горизонтальном виде (с ножной секцией), мм | 1830 мм ± 10
|  | 1.20 | Длина ложа кресла в разложенном горизонтальном виде, мм | 1280 мм ± 10
|  | 1.21 | Ширина сиденья и спинки кресла, мм | 580 мм ± 10
|  | 1.22 | Ширина кресла по наружным краям прямо проставленных подколенников, мм | 800 мм ± 10
|  | 1.23 | Диапазон регулировки угла наклона спинки кресла относительно вертикали, º | От 20 до 100
|  | 1.24 | Диапазон регулировки угла наклона тазовой секции кресла относительно горизонтали, º | от 0 до 15
|  | 1.25 | Возможность независимой регулировки угла наклона спинки и тазовой секции кресла | наличие
|  | 1.26 | Положение Тренделенбурга | наличие
|  | 1.27 | Поддон для сбора жидкостей - устанавливается в кассету, расположенную под основанием сиденья (при изменении угла наклона сиденья, поддон всегда остается в горизонтальном положении) | наличие
|  | 1.28 | Размер поддона, мм | 330х270х70
|  | 1.29 | Поддон выдвигается на 230 мм | наличие
|  | 1.30 | подлокотники для пациента поворотные на 180º, металлическое основание, мягкая бесшовная обивка в цвет кресла | наличие
|  | 1.31 | Размер мягкой части подлокотников, мм | 230х70х20
|  | 1.32 | Подколенники по Гепелю - мягкие, обитые по бесшовной технологии с возможностью замены после длительного срока эксплуатации. | наличие
|  | 1.33 | Регулировка подколенников по высоте, углу наклона и ширине | наличие
|  | 1.34 | Боковые планки-направляющие для присоединения дополнительных опций из нержавеющей стали. Установлены по боковым сторонам сиденья | наличие
|  | 1.35 | Размер направляющих, мм | 25х10х290
|  | 1.36 | Бесшовная технология оббивки кресла | наличие
|  | 1.37 | Обивочный материал | Искусственная винилис-кожа для медицинской мебели
|  | 1.38 | Обивка устойчива к химическим дезинфектантам и УФ облучению | наличие
|  | 1.39 | Потребляемая мощность, ВА | 360
|  | 1.40 | Масса кресла, кг |  | не менее 130
|  | 1.41 | Грузоподъемность кресла, кг |  | до 200
|  | 1.42 | Возможность модернизации после длительного срока эксплуатации | наличие
|  | 1.43 | Возможность крепления кольпоскопа непосредственно к креслу | наличие
|  | 1.44 | упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при хранении и транспортировке. | наличие
|  | 1.45 | цвет оббивки кресла | зеленый
5 | Кровать акушерская 32.50.50.190 | 5.1 | Назначение | используется на стадии схваток, родов и послеродового восстановления |  | штука | 1
|  | 5.2 | Несущий каркас кровати | сталь, покрытая эпоксидной эмалью
|  | 5.3 | Центральные секции из ударопрочного ABS-пластика | наличие
|  | 5.4 | 3 электропривода регулировки положений кровати | наличие
|  | 5.5 | Количество секций ложа | 3
|  | 5.6 | Габаритные размеры мягких секций, мм |  | не менее 1980×870
|  | 5.7 | Функция ночной подсветки | наличие
|  | 5.8 | Источник света | светодиоды
|  | 5.9 | Управление кроватью на боковых поручнях | наличие
|  | 5.10 | Управление расположено с внешней стороны поручней | наличие
|  | 5.11 | Регулировка подсветки кнопок | наличие
|  | 5.12 | Индикатор зарядки аккумулятора на боковом поручне | наличие
|  | 5.13 | Боковые поручни перемещаются по вертикальной оси и фиксируются в верхнем и нижнем положении | наличие
|  | 5.14 | Перемещение поручня по вертикальной оси от нижнего до верхнего положения, мм |  | не более 405
|  | 5.15 | Максимальная суммарная нагрузка на ложе, кг |  | не менее 213
|  | 5.16 | Максимальная суммарная нагрузка на ножную секцию, кг |  | не менее 60
|  | 5.17 | Легкосъемное торцевое ограждение кровати для быстрого доступа врачей во время проведения реанимации | наличие
|  | 5.18 | Противоударный бампер в изголовье кровати | наличие
|  | 5.19 | Объем резервуара для отходов, л |  | не менее 12
|  | 5.20 | Колеса с резиновым покрытием | наличие
|  | 5.20.1 | Диаметр колеса, мм |  | не менее 150
|  | 5.21 | Система центрального тормоза | наличие
|  | 5.22 | Педаль регулировки тормоза расположена в центральной части кровати | Наличие
|  | 5.23 | Складывающиеся упоры для рук | Наличие
|  | 5.24 | Держатели для ног можно развести в стороны или вниз при помощи специального фиксатора | Наличие
|  | 5.25 | Функция мгновенного энергонезависимого перевода головной секции ложа в горизонтальное положение для проведения реанимационных мероприятий (CPR) | Наличие
|  | 5.26 | Аккумулятор | Наличие
|  | 5.27 | Электрический привод регулировки высоты | Наличие
|  | 5.28 | Диапазон регулировки высоты ложа, мм | 490 - 890
|  | 5.29 | Положение «Кресло» | Наличие
|  | 5.30 | Электрический привод регулировки угла наклона спинной секции | Наличие
|  | 5.31 | Диапазон изменения угла наклона спинной секции, º | 0 – 63
|  | 5.32 | Максимальный угол поворота тазовой секции, º |  | не менее 12
|  | 5.33 | Регулировка положения Тренделенбурга при помощи пневматической пружины | Наличие
|  | 5.34 | Положение Тренделенбурга, º |  | не менее 8
|  | 5.35 | Электрический привод держателей ног | Наличие
|  | 5.36 | Перемещение ножной секции по вертикальной оси от нижнего до верхнего положения, мм |  | не более 190
|  | 5.37 | Крепежные устройства для дополнительных аксессуаров | Наличие
|  | 5.38 | Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц без дополнительных устройств электроподготовки | Наличие
|  | 5.39 | Потребляемая мощность, В/А |  | не более 600
|  | 5.40 | Кровать относится к оборудованию класса I, типа B, защищенному от электрошока | Соответствие
|  | 5.41 | Габаритные размеры кровати, мм |  | не более 2350×1080
|  | 5.42 | Вес, кг |  | не более 230
|  | 5.43 | Комплект поставки:
|  | 5.43.1 | Кровать, шт |  | не менее 1
|  | 5.43.2 | Держатель для ног с подколенной опорой по Геппелю из цветного пенополиуретана, шт |  | не менее 2
|  | 5.43.3 | Чехлы на держатели для ног, шт |  | не менее 1
|  | 5.43.4 | Крепления принадлежностей, шт |  | не менее 4
|  | 5.43.5 | Упор для рук, шт |  | не менее 2
|  | 5.43.6 | Резервуар для отходов, шт |  | не менее 1
|  | 5.43.7 | Водонепроницаемые чехлы, комплект |  | не менее 1
|  | 5.43.8 | Стойка инфузионная с регулировкой по высоте, шт |  | не менее 1
|  | 5.43.9 | Набор мягких секций (на основную часть кровати), шт |  | не менее 1
|  | 5.43.10 | Съемный столик для ножной секции, шт |  | не менее 1
|  | 5.43.11 | Кабель питания, шт |  | не менее 1
|  | 5.43.12 | Инструкция на русском языке, шт |  | не менее 1
* Пустые ячейки заполнению не подлежат.
** Вносить изменения в наименования показателей не допускается.
*** Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.
****заполняется участником закупки на момент подачи заявки.