## ТХ по КТРУ с аналитикой
Аппарат искуcственной вентиляции легких
п.п. | Технические характеристики |  | Обоснование применения параметра
1 | Общие характеристики аппарата ИВЛ | Значение параметра
1.1 | Область применения | Стационар медицинского учреждения; Транспортировка пациента; В домашних условиях | Обозначение условий применения аппарата
1.2 | Категории пациентов: взрослые и дети массой от 5 кг | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.1
1.3 | Привод электрический компрессорного типа или электрический турбинного типа | Привод электрический турбинного типа | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.2
1.4 | Автоматическая компенсация утечек при инвазивной вентиляции | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.5
1.5 | Запись мониторируемых параметров в виде числовых значений | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.7
2 | Дисплей |  | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.3
2.1 | Размер по диагонали, дюймы | не менее 4.5 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.3
3 | Требования к газоснабжению
3.1 | Вентиляция только воздухом при отсутствии кислорода | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А3
3.2 | Питание от источника кислорода низкого давления (концентратора) | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А3
4 | Интерфейс пользователя
4.1 | Русифицированное программное обеспечение | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.6
4.2 | Режим ожидания с сохранением всех параметров вентиляции | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
4.3 | Сохранение последних настроек режима и параметров вентиляции пациента и возможность их применения при последующем старте вентиляции | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
4.4 | Трёхступенчатая схема изменения параметров вентиляции (активация, изменение, подтверждение) | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
4.5 | Защита от непреднамеренных изменений параметров | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
4.6 | Детекция инспираторной попытки с индикацией на экране начала вдоха пациента | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
4.7 | Максимальное количество событий, сохраняемых а журнале тревог/событий, штук | не менее 8 | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
4.8 | Экспорт данных журнала тревог/событий на внешний носитель | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
4.9 | Время записи трендов, часов | не менее 48 | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
4.1 | Автоматическое изменение яркости по времени | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А2
5 | Режимы вентиляции
5.1 | Принудительная вентиляция легких с управлением по объему | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.8
5.2 | Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.8
5.3 | Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.8
5.4 | Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.8
5.5 | Поддержка спонтанного вдоха с автоматическим подбором давления поддержки и достижением гарантированного дыхательного объема | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А4
5.6 | Вентиляция АПНОЭ | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.8
5.7 | Неинвазивная вентиляция легких | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А4
6 | Требования к параметрам вентиляции
6.1 | Диапазон регулирования дыхательного объема, мл | не уже 50-2000 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.9
6.2 | Диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин | не уже 5-45 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.9
6.3 | Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха (ПДКВ), см. вод. ст. | не уже 0-20 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.9
6.4 | Диапазон регулирования давления вдоха, см. вод. ст. | не уже 5-45 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.9
6.5 | Диапазон регулирования давления поддержки, см. вод. ст. | не уже 5-45 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.9
6.6 | Диапазон регулирования времени апноэ, с | не уже 5-60 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.9
7 | Мониторируемые и отображаемые параметры
7.1 | Пиковое давление в дыхательных путях | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.10
7.2 | ПДКВ | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.10
7.3 | Время вдоха | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.10
7.4 | Время выдоха | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.10
7.5 | Объем вдоха | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.10
7.6 | Частота дыхания | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.10
7.7 | Управляемая частота дыхания | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.10
7.8 | Отношение вдох/выдох | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.10
8 | Отображаемые графические тренды
8.1 | кривая поток — время | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.11
8.2 | кривая давление — время | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.11
9 | Требования к оповещению медицинского персонала (предупредительные сигналы тревог)
9.1 | Уведомление о сигналах тревог с помощью звуковых сигналов | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.2 | Уведомление о сигналах тревог с помощью световых индикаторов | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.3 | Функция временного отключения сигнала тревоги | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.4 | Настройка границ сигналов тревог | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.5 | Трехуровневая градация сигналов тревог | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.6 | Сигнал тревоги при частоте дыхания выше установленной границы | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.7 | Сигнал тревоги при АПНОЭ | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.8 | Сигнал тревоги при неисправности вентилятора | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.9 | Сигнал тревоги при прерывании сетевого питания | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.1 | Сигнал тревоги при низком заряде аккумулятора | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.12
9.11 | Сигнал тревоги при неисправности клапана выдоха | Наличие | ГОСТР 55954 2018 Приложение А9
10 | Габаритные размеры
10.1 | высота, мм | Не более 180 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.13
10.2 | ширина, мм | Не более 250 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.13
10.3 | длина, мм | Не более 340 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.13
11 | Масса, кг | Не более 5,9 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.14
12 | Характеристики питания
12.1 | Напряжение, В | не уже 100-240 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.15
12.2 | Частота, Гц | не уже 50-60 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.15
12.3 | Потребляемая мощность, ВА | не более 180 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.15
12.4 | Автономная работа от встроенного аккумулятора | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.15
12.5 | Автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.15
12.6 | Зарядка встроенного аккумулятора при наличии внешнего электропитания | Наличие | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.15
12.7 | Полное время зарядки встроенного аккумулятора, ч | Не более 6 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.15
12.8 | Время работы от аккумулятора при максимальной нагрузке, ч | Не менее 4,5 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.15
13 | Условия эксплуатации
13.1 | Диапазон температур окружающего воздуха, °C | не уже 5-35 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.16
13.2 | Диапазон относительной влажности, % | не уже 10-95 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.16
13.3 | Диапазон атмосферного давления, кПа | не уже 60-110 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.16
14 | Максимальный уровень звуковой мощности при работе аппарата ИВЛ, дБ | не более 45 | ГОСТР 55954 2018. П 5.1.17
15 | Гарантийный срок эксплуатации, год | не менее 2
16 | Комплект поставки
16.1 | Аппарат ИВЛ | Наличие
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Характеристики товара указаны в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)». В случае если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны следующие понятия и знаки: 1) «не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; 2) «не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; 3) «более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 4) «менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 5) «превышает/превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 6) «не превышает/не превышать» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; 7) «ниже», «меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 8) «свыше», «выше», «больше», «лучше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 9) «не хуже» – означает более установленного значения и включает крайнее минимальное значение. 10) «от... до... » – означает диапазон значений и включает крайние значения; 11) значение в виде интервала, указанного через тире – означает диапазон значений и включает крайние значения; 12) «не уже» – означает диапазон равно или больше установленного значения и включает минимальное значение; 13) «не шире» – означает диапазон равно или менее установленного значения и включает максимальное значение; 14) «<» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 15) «>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 16) «≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; 17) «≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей «не менее, не более, не менее и не более, менее, более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть, должна, не менее – не более, не ниже, не выше, от, до, превышает, превышать, не превышает, не превышать, ниже, меньше, свыше, выше, больше, лучше, не уже, уже, шире, не шире, либо (в любых словосочетаниях и падежах), <, >, ≥, ≤», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретную характеристику товара (товара предлагаемого к поставке или поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей «и/или», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать одно или несколько значений показателей. В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» значения показателей выделены курсивом или обозначены символом «*», то значения показателей конкретизации не подлежат, указываются в неизменном виде. В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей с символами «,», «:», «;», «/», «\», которые считаются обязательным перечислением без права выбора, то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать все значения показателей. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Характеристики товара указаны в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)». В случае если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны следующие понятия и знаки: 1) «не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; 2) «не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; 3) «более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 4) «менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 5) «превышает/превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 6) «не превышает/не превышать» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; 7) «ниже», «меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 8) «свыше», «выше», «больше», «лучше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 9) «не хуже» – означает более установленного значения и включает крайнее минимальное значение. 10) «от... до... » – означает диапазон значений и включает крайние значения; 11) значение в виде интервала, указанного через тире – означает диапазон значений и включает крайние значения; 12) «не уже» – означает диапазон равно или больше установленного значения и включает минимальное значение; 13) «не шире» – означает диапазон равно или менее установленного значения и включает максимальное значение; 14) «<» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; 15) «>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; 16) «≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; 17) «≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. В случае, если в указаны значения показателей «не менее, не более, не менее и не более, менее, более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть, должна, не менее – не более, не ниже, не выше, от, до, превышает, превышать, не превышает, не превышать, ниже, меньше, свыше, выше, больше, лучше, не уже, уже, шире, не шире, либо (в любых словосочетаниях и падежах), <, >, ≥, ≤», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретную характеристику товара (товара предлагаемого к поставке или поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В случае, если указаны значения показателей «и/или», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать одно или несколько значений показателей. В случае, если значения показателей выделены курсивом или обозначены символом «*», то значения показателей конкретизации не подлежат, указываются в неизменном виде. В случае, если указаны значения показателей с символами «,», «:», «;», «/», «\», которые считаются обязательным перечислением без права выбора, то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать все значения показателей.